	Upute za uporabu
	
	[image: image1][image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image1]

	[image: image4.emf]CAL

Boule Cal-5Diff G2
	
	



NAMJENA
Hematološki kalibrator Boule Cal-5Diff G2 proizveden je za kalibraciju 
hematološkog analizatora za više parametara.
SAŽETAK I PRINCIPI
Hematološki analizator za više parametara zahtijeva redovitu kalibraciju kako bi rezultati analize pacijentovih uzoraka bili točni. Kalibracija se može postići prijenosom informacija u analizator svježim uzorcima krvi koji su ispitani referentnim metodama. Izravnije je i prikladnije koristiti materijal kalibratora s dodijeljenim specifičnim vrijednostima sustava (SSV) kao što je Boule Cal-5Diff G2.
Boule Cal-5Diff G2 je stabilna suspenzija eritrocita, leukocita i trombocita. Dodijeljene vrijednosti izvedene su iz ponovljenih analiza na hematološkim analizatorima koji su kalibrirani punom krvlju (vidjeti referentne postupke). Korisnik analizira Boule Cal-5Diff G2 na svom instrumentu te računa čimbenike kalibracije usporedbom vrijednosti iskorištenja i dodijeljenih vrijednosti. Ti čimbenici pružaju osnovicu za prilagodbe instrumenta.

REAGENSI
Boule Cal-5Diff G2 sadrži obrađene, stabilizirane humane eritrocite te stabilizirane komponente trombocita u izotoničnom, bakteriostatskom mediju. Fiksirani eritrociti dodani su kako bi predstavljali leukocite.
SKLADIŠTENJE I STABILNOST
Boule Cal-5Diff G2 transportira se u toplinski izoliranim spremnicima koji su dizajnirani da ga očuvaju hladnim. Kada se čuvaju na 2–10°C, zatvorene bočice proizvoda su stabilne barem do datuma isteka roka valjanosti naznačenog u TABLICI OČEKIVANIH REZULTATA. 
Stabilnost otvorene bočice iznosi 5 dana nakon otvaranja ako se vraća u zamrzivač nakon svake uporabe.
Skladištenje proizvoda s čepom prema dolje (obrnuti položaj) zahtijeva dodatno miješanje za potpunu resuspenziju staničnih komponenti.
NAZNAKA NESTABILNOSTI ILI KVARENJA PROIZVODA
Nemogućnost postizanja očekivanih vrijednosti može značiti da je proizvod pokvaren. Promjena boje proizvoda može biti uzrokovana pregrijavanjem ili zamrzavanjem tijekom transporta ili skladištenja proizvoda. Tamno obojeni supernatant može ukazivati na kvarenje proizvoda, no umjereno obojeni supernatant je normalan te ga ne treba brkati s kvarenjem proizvoda. Ako vrijednosti iskorištenja nisu unutar očekivanog raspona:
1. Pregledajte uputu za kalibrator te radne upute instrumenta.
2. Provjerite datum isteka roka valjanosti proizvoda Boule Cal-5Diff G2. Bacite proizvode kojima je istekao rok valjanosti.

3. Testirajte dodatnu neotvorenu bočicu Boule Cal-5Diff G2.
UPUTE ZA UPORABU

1. Izvadite kalibrator Boule Cal-5Diff G2 iz zamrzivača i omogućite zagrijavanje na sobnu temperaturu (18–32°C) tijekom 30 minuta prije miješanja.
2. Nakon zagrijavanja miješajte ručno na sljedeći način:
a. Polako valjajte epruvetu između dlanova osam puta u uspravnom položaju.
b. Okrenite epruvetu i polako je valjajte između dlanova osam puta.
c. Nastavite miješati na ovaj način sve dok se sve stanice potpuno ne resuspendiraju. Epruvete pohranjene na dulje vremena zahtijevaju dodatno miješanje.
d. Blago okrenite epruvetu 8 puta odmah nakon uzorkovanja.
e. Napomena: Ne preporučuje se uporaba mehaničke miješalice.
3. Za postupak kalibracije proučite priručnik za korisnika.
4. Nakon otvorenog uzorkovanja, pažljivo obrišite rub epruvete te unutrašnjost čepa maramicom koja ne ostavlja vlakna. Zamijenite čep vodećiračuna da čvrsto prianja.
5. Vratite epruvete u zamrzivač unutar 30 minuta nakon uporabe.
6. Za daljnju pomoć obratite se svom lokalnom distributeru.
 
MJERE OPREZA

· Za in-vitro dijagnostičku uporabu.
· Nikakvi izvorni materijali humanog podrijetla koji su korišteni 
u proizvodnji ovog proizvoda nisu reagirali na antigene virusa hepatitisa B te su bili negativni na testove na protutijela virusa HIV (HIV-1, HIV‑2) i hepatitisa C uporabom tehnika koje propisuje Državna uprava za hranu i lijekove SAD-a (FDA). S obzirom da nijedna poznata metoda testiranja ne može osigurati potpuno odsustvo humanih patogena, s ovim proizvodom treba rukovati s odgovarajućim oprezom.
· Ovaj proizvod ne treba bacati u komunalni otpad već ga treba odlagati sa zaraznim medicinskim otpadom. Preporučuje se odlaganje spaljivanjem.

· Ovaj se proizvod isporučuje spreman za uporabu. Krivotvorenje proizvoda razrjeđivanjem ili dodatkom bilo kojeg materijala isporučenom proizvodu onemogućava bilo koju dijagnostičku uporabu proizvoda.
REFERENTNI POSTUPCI
WBC (leukociti) – Serije razrjeđenja od 1:500 pripravljaju se uporabom staklenog posuđa klase A. Litički reagens stavlja se u tikvicu za početno razrjeđivanje prije razrjeđivanja na željeni volumen. Agens za razrjeđivanje je izotonična otopina za instrumente Beckman Coulter®. Uzorci se broje na brojaču Beckmann Coulter Counter Z.
RBC (eritrociti) – Serije razrjeđenja od 1:50 000 pripravljaju se uporabom staklenog posuđa klase A. Agens za razrjeđivanje je izotonična otopina za seriju instrumenata Beckman Coulter®. Uzorci se broje na brojaču Beckmann Coulter Counter Z.
Hgb (Hemoglobin)  – Koncentracija hemoglobina određuje se konvertiranjem hemoglobina u hemiglobincijanid (HiCN) te mjerenjem apsorbancije pri 540 nm u skladu s preporukama NCCLS H15-A2 i ICSH. Koncentracija hemoglobina računa se uporabom koeficijenta milimolarne apsorpcije koji iznosi 11,0.
HCT (Hematokrit)  – Vrijednosti mikrohematokrita dobivaju se replikacijom svakog uzorka s kapilarnim punjenjem epruveta koje se potom centrifugiraju prema smjernicama iz dokumenta NCCLS H7-A2. K3EDTA se koristi kao antikoagulans za prikupljanje svježih uzoraka. Volumen eritrocitne frakcije pune krvi ili hematokrit očitava se izravno uporabom ljestvice za mjerenje preciznosti. Nije potrebno korigirati vrijednosti za plazmu koja je preostala unutar hematokrita.
Plt (Trombociti) – Serije od 1:125 makrorazrjeđenja pripravljaju se uporabom staklenog posuđa klase A u 1 %-tnoj otopini amonijeva oksalata. Nabijene hemacitometre treba pustiti da odstoje 20 do 30 minuta. Stanice se broje uporabom tehnike fazno-kontrastnog mikroskopije.
MPV (Srednji volumen trombocita) – Određuje se uporabom metode 
s česticama lateksa.
INFORMACIJE O NARUČIVANJU I SERVISIRANJU
Obratite se svom lokalnom distributeru za narudžbe i podršku. Za narudžbe pripremite kataloški broj. Za ostale vrste pomoći obratite se tvrtki Boule Medical AB na telefonski broj +4687447700, telefaks +4687447720 ili na adresu elektronske pošte info@boule.se.

Za prijevod ovih uputa i objašnjenje simbola pogledajte www.quintus5part.com/ support/downloads
Br. naručivanja:
Opis

Pakiranje
1504375
Boule Cal-5Diff G2

1 x 3 mL
1504376
Boule Con-5Diff G2 Tri 

6 x 3 mL
1504382
Boule Con-5Diff G2 Low 

1 x 3 mL
1504379
Boule Con-5Diff G2 Low 

6 x 3 mL
1504381
Boule Con-5Diff G2 Norm

1 x 3 mL
1504378
Boule Con-5Diff G2 Norm

6 x 3 mL
1504380
Boule Con-5Diff G2 High 

1 x 3 mL
1504377
Boule Con-5Diff G2 High 

6 x 3 mL
	[image: image2.png]
	Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden

E-mail: info@boule.se
www.boule.se
	
	[image: image3.png]

	20591-2
	2017-05-23
	
	1504397_hr



[image: image5.emf][image: image6.png]


[image: image7.png]Wil

3
=
)



[image: image8.jpg]www.boule.se

i

&
=
@



[image: image9.jpg]


[image: image10.emf]CAL

_1262507867.doc
[image: image1.png]






_1460978260.vsd
CAL



