	
	
	[image: image4][image: image5.jpg]



[image: image4]

	Boule Con-5Diff G2   [image: image5.jpg]       

 
	
	


[image: image6.png]




血液分析仪用质控品说明书

【产品名称】

1．通用名称：血液分析仪用质控品 

2．英文名称：Boule Con-5Diff G2

【包装规格】
3×2×3mL（高、中、低值）、1×3 mL（低值）、6×3mL（低值）、1×3 mL（中值）、6×3 mL（中值）、1×3 mL（高值）、6×3mL（高值）。
【预期用途】
本试剂用于在全自动血液分析仪（Quintus 5-part Analyzer）上，对以下： 白细胞计数（WBC），淋巴细胞比例（LYM%），淋巴细胞计数（LYM），单核细胞比例（MONO%），单核细胞计数（MONO），中性粒细胞比例（NEU%），中性粒细胞计数（NEU），嗜酸性粒细胞比例（EOS%），嗜酸性粒细胞计数（EOS），嗜碱性粒细胞比例（BASO%），嗜碱性粒细胞计数（BASO），红细胞计数（RBC），血红蛋白浓度（HGB），红细胞压积（HCT），平均红细胞体积（MCV），平均红细胞血红蛋白含量（MCH），平均血红蛋白浓度（MCHC），红细胞体积分布宽度比例（RDW%），血小板计数（PLT）和平均血小板体积（MPV） 20个参数进行质量控制。
【检验原理】
本试剂由稳定的人类血液细胞制备而成，所以可用于日常重复监测多参数血液细胞分析系统。使用特定的试剂定义了系统的靶值和允许范围，靶值通过多次分析质控产品而确定，应该被当成建议平均值直到你得到你自己的测试均值。

【主要组成成分】

本试剂是一种等渗、无菌基质，其中含有经过处理的稳定的人类红细胞和稳定的血小板大小的成分。添加稳定的红细胞用于模拟白细胞。

【储存条件及有效期】

在该产品的运输时，应保存在绝热容器中，以维持其适宜的储存条件。

当储存在2℃～10℃的条件下时，有效期为140天。

当开瓶后在2℃～10℃的条件下储存时，开瓶有效期为14天。

当倒置储存时，可能需要额外的混匀，以达到细胞成分完全悬浮状态。

生产日期及使用期限见标签。

【适用范围】

适用于全自动血液分析仪（Quintus 5-part Analyzer），型号为：Quintus。
【检验方法】

1. 从冷藏室中将本试剂取出，在环境温度18℃～32℃预热(10-15分钟)本试剂；

2. 预热后，按照以下方式手动混匀；

a. 试管或小瓶在手掌中垂直放置并滚动8次。

b. 在手掌中慢慢的滚动颠倒混匀8次。

c. 用这种方式继续混匀，以使细胞颗粒完全处于悬浮状态。储存很长时间时可能需要额外的混匀。

d. 轻轻的颠倒混匀8次。

e. 注意：不推荐使用机械混匀方式。

3. 按照操作手册中每种进样方式进行操作；

4. 完成开放取样后，小心翼翼的用不掉毛的纱布或纸巾擦拭瓶盖和盖子内部。更换盖子以确保拧紧。

5. 测试30分钟内将本试剂放回冷藏箱中储存。

6. 比较计算结果与靶值单上所列的的靶值。

a. 仪器被认为经过良好的维护和正确的使用，如果95%的值落
在靶值范围内，不超过三个连续值超过靶值范围，不要理会
超出范围的值。

b. 达不到上述的要求可能预示着仪器或质控品有问题，要确认
问题原因请参照检查步骤部分。

7. 
为得到一致性和精确的结果，使用下述订购栏目中三个水平的细胞
质控品，低值、中值和高值。

8. 在目前这批质控品到期前，好的实验室应该使用一批新的细胞质控
品与目前这批进行平行测试，直到建立了新批号的实验室正常值。

【检验结果的解释】

混匀不当，没有预热，有凝块或有变质迹象可能对质控结果产生影响。
如果超过5%的质控结果落在靶值范围外，或连续值三个质控结果超过靶
值范围，应进行确认实验。

【检验方法的局限性】

由于用此质控品的仪器采用电阻抗原理，所以只能保证该仪器对细胞体
积的大小的测量能够保证稳定性，而对需要用形态学判断的某些血液病
病例，需要其他检验设备进一步确诊
【产品性能指标】

	低值允差限：
	白细胞 ±0.5×109/L
	嗜碱性粒细胞± 1.0 %

	
	嗜中性粒细胞 ±0.5x109/L
	红细胞 ±0.15×1012/L

	
	淋巴细胞 ±0.4x109/L
	血红蛋白 ±0.5g/dL

	
	单核细胞 ±0.3x109/L
	红细胞压积2.5%

	
	嗜酸性粒细胞±0.3x109/L
	红细胞平均体积 ±5.5 fL

	
	嗜碱性粒细胞±0.2x109/L
	平均红细胞血红蛋白含量 ± 2.8 pg

	
	嗜中性粒细胞 ± 9.0 %
	平均血红蛋白浓度 ±3.6g/dL

	
	淋巴细胞 ±9.9 %
	红细胞体积分布宽度比例 ± 5.0 %

	
	单核细胞 ±8.7 %
	血小板 ±25×109/L

	
	嗜酸性粒细胞 ± 4.5 %
	平均血小板体积 ±3.0 fL

	
	
	

	中值允差限：
	白细胞 ±0.8×109/L
	嗜碱性粒细胞± 1.0 %

	
	嗜中性粒细胞 ±1.3x109/L
	红细胞 ±0.18×1012/L

	
	淋巴细胞 ±0.8x109/L
	血红蛋白 ±0.6g/dL

	
	单核细胞 ±0.7x109/L
	红细胞压积 3.0%

	
	嗜酸性粒细胞±0.3x109/L
	红细胞平均体积 ±5.5 fL

	
	嗜碱性粒细胞±0.2x109/L
	平均红细胞血红蛋白含量 ± 2.8 pg

	
	嗜中性粒细胞 ± 8.0 %
	平均血红蛋白浓度 ±3.0g/dL

	
	淋巴细胞 ±9.9 %
	红细胞体积分布宽度比例 ± 5.0 %

	
	单核细胞 ±8.5 %
	血小板 ±40×109/L

	
	嗜酸性粒细胞 ± 3.0 %
	平均血小板体积 ±3.0 fL

	
	
	

	高值允差限：
	白细胞 ±2.0×109/L
	嗜碱性粒细胞± 1.0 %

	
	嗜中性粒细胞 ±3.4x109/L
	红细胞 ±0.30×1012/L

	
	淋巴细胞 ±2.7x109/L
	血红蛋白 ±0.7g/dL

	
	单核细胞 ±1.9x109/L
	红细胞压积 3.5%

	
	嗜酸性粒细胞±0.6x109/L
	红细胞平均体积 ±5.5 fL

	
	嗜碱性粒细胞±0.2x109/L
	平均红细胞血红蛋白含量 ± 2.8 pg

	
	嗜中性粒细胞 ± 8.0 %
	平均血红蛋白浓度 ±3.0g/dL

	
	淋巴细胞 ±9.9 %
	红细胞体积分布宽度比例 ± 5.0 %

	
	单核细胞 ±8.3 %
	血小板 ±65×109/L

	
	嗜酸性粒细胞 ± 3.6 %
	平均血小板体积 ±3.0 fL


【注意事项】
· 本产品仅用于体外诊断。

· 所有制造本产品的人源性材料经美国食品药品管理局指定技术的
测试，对乙型肝炎抗原，丙型肝炎抗体，HIV（HIV-1,HIV-2）抗 体的反应均呈阴性。由于没有已知的实验方法可以保证本产品中
完全不含有人类病原体，操作本产品时应给予必要的注意。

· 本产品不能作为普通废弃物丢弃，而应该按照有传染性的医疗废
弃物处理。建议使用焚化处理方式。

· 本产品只能按照其预期用途使用，稀释或向本产品中参杂任何材
料后，本产品将不能作为任何诊断使用。

· 质控品不能当作校准品来使用。


【标识的解释】

	1. 体外诊断医疗器械
	[image: image7.png]



	6. 批号代码
	[image: image8.png]




	2. 生物风险
	[image: image9.png]



	7. 分类编码
	[image: image10.png]




	3. 参考使用说明
	[image: image11.png]



	8. 低值质控物，20参数
	

	
	
	
[image: image1.emf]CONTROL L 20


	

	4. 温度限制
	[image: image12.png]



	中值质控物，20参数
	

	
	
	
[image: image2.emf]CONTROL N 20


	

	5. 使用期限
	[image: image13.png]



	高值质控物，20参数
	

	
	
	
[image: image3.emf]CONTROL H 20


	


【参考文献】

《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）

《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）

《体外诊断试剂说明书编写指导原则》(2014年第17号)

《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求》 YY/T 0466.1-2009

《Instructions for use Boule Con-5Diff G2》

​​​
【基本信息】
注册人/生产企业名称：Boule Medical AB 布尔医疗设备有限公司
生产地址：Domnarvsgatan 4 SE-163 53 Spånga,  Sweden

联系方式：电话 0046 8 7447700 传真 0046 8 7447720

网址 www.boule.com 

售后服务单位名称：上海市医药保健品进出口有限公司

地址：上海市汉中路158号14、15楼。

联系方式：电话：021-55290990

代理人的名称：北京布尔恒业科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国路118号楼14层（建外聚英联盟孵化器A1677号）

联系方式：电话：13611369926

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20172405083

【说明书核准及修改日期】

 2017年1月16日，2018年5月8日，2018年9月30日
	[image: image6.png]
	Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden

E-mail: info@boule.com
www.boule.com
	
	[image: image7.png]

	21650-3
	2019-02-27
	
	1504396_ch



[image: image14.png]


[image: image15.png]Wil

3
=
)



[image: image16.jpg]www.boule.se

i

&
=
@



[image: image17.jpg]


_1384157848.vsd
CONTROL


N 20



_1384157864.vsd
CONTROL


H 20



_1384157802.vsd
CONTROL


L 20



_1262507867.doc
[image: image1.png]






